HN8001变压器直流电阻测仪

操作手册

保 定 市 海 纳 电 气 有 限 公 司

一、安全措施

- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

- 仪表应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

二、技术指标

- 输出电流：1mA、5mA、40mA、200mA  1A

- 分辨率：1μΩ

- 量程： 10Ω-10KΩ      （1mA档）

2Ω-2KΩ        （5mA档）

250mΩ-250Ω    （40mA档）

50mΩ-50Ω      （200mA档）

10mΩ-10Ω	(1A档)

- 准确度：2‰

- 工作温度：0～40℃

- 工作湿度：<90%RH，不结露

- 工作电源：AC220V±10%，50HZ

三、系统介绍

仪器面板见图一。

图一

四、仪器各控制机件及功能

开   关    控制整机工作电源通断；充电不受开关控制，插入即充电。

复位键    按下此按键本机处于初始状态，可对输出电流进行预置。

选   择    本机复位后，按此键进行电流预置。

确   认    输出电流选择完毕后按下此键，即可由微机控制实现全部测试过程。显示调节  可通过显示屏下面的旋扭进行显示屏辉度调节。

接地点。

I+、 I-   输出电流接线柱，I+为输出电流正，I-为输出电流负。

V+、V-   V+为电压线正端，V-为电压线负端。

五、测试与操作方法

测试前准备：

- 接线：把被测试品通过专用电缆线与本机的测试接线柱连接牢固，同时把地线接好。

A、直接测量接线。见图二：

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图  二

B、助磁法接线见图三～五（适用于Y（N）-d-11联接组别）。

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图五

图三

图三，图四，图五分别为测量低压Rac,Rba,Rcb的接线方法

图四

- 电流选择：打开电源开关（开关上I为开，O为关），同时显示屏上会显示选择电流、自动，可通过选择键预置电流，每按一下选择键，显示屏会滚动出现 1mA→5mA→40mA→200mA→1A

- 测试：当选好电流后，按下确认键开始充电。液晶显示“正在充电”过几秒钟之后，显示“正在测试”这时说明充电完毕，进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值I=XXA；R=XXXXXmΩ/Ω）当选择自动测试时，仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。

- 测试完毕后，按“复位”键，仪器电源断开，同时放电，音响报警，液晶恢复初始状态，放电音响结束后，重新接线进行下次测量，或拆下测试线与电源线结束测量。

六、注意事项

- 必须要等放电结束，报警声停止后，再进行拆线，否则危险。

- 在测量无载调压变压器时，倒分接前一定要复位放电，报警声停止后，方可切换分接点。

- 选择电流时要参考技术指标栏内量程，超量程时，由于电流达不到预设值，仪器一直处在“正在充电”状态，当出现此两种状态时要确认量程，选择适合的电流进行测试。

- 测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时放电，音响报警，电流表回到零位，这时显示屏回到初好听状态，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

七、仪器成套性

| 直阻仪主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 1A型测试线 | 一套 |
| 三芯电源线 | 一条 |
| 保 险 管 | 两支 |
| 操作 手册 | 一本 |

九、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。

地    址：保定市高新区翠园街723号科技产业园D座办公区三层

电    话：0312--5956813

传真电话：0312--5909895